## Slide 1
公司logo
（开机自检）

## Slide 2
登录界面
用户名
密码
登录
用户类型：管理员、普通用户2种账户

## Slide 3
主界面
病人信息显示 | 报警信息栏 |  |  |  |  |  | 电量显示
BFI折线图 |  |  |  |  | BFI数值 |  | 
血流指数折线图 |  |  |  |  | 血流指数数值 |  | 
主界面 | 病人信息设置 | 设置 | 报警静音 | 启动/停止 | 报警记录 | 数据导出 | 日期 时间
在任何界面点击
返回主界面
点击 将警报静音 再次点击恢复
点击后利用U盘（usb）
导出数据
数值超限时
红灯闪烁
百分比形式 精度1%
数值超限时
红灯闪烁
姓名
住院号

## Slide 4
设置1
设置 （有报警覆盖） |  |  |  |  |  | 电量显示
亮度调节 |  |  |  |  |  | 
时间调节 |  |  |  |  |  | 
音量调节 |  |  |  |  |  | 
静音时长 |  |  |  |  |  | 
网络设置 |  |  |  |  |  | 
版本号信息 |  |  |  |  |  | 
主界面 |  |  | 向前翻页 | 向后翻页 |  | 返回

## Slide 5
设置2
设置 （有报警覆盖） |  |  |  |  |  | 电量显示
用户管理（非管理员账号登陆不可用） |  |  |  |  |  | 
主界面 |  |  | 向前翻页 | 向后翻页 |  | 返回

## Slide 6
用户管理
用户管理 （有报警覆盖） |  |  |  |  |  | 电量显示
添加用户 |  |  |  |  |  | 
删除用户 |  |  |  |  |  | 
修改密码 |  |  |  |  |  | 
主界面 |  |  |  |  |  | 返回

## Slide 7
删除用户
删除用户 （有报警覆盖） |  |  |  |  |  |  | 电量显示
选择 |  |  |  | 账号 |  |  | 
 |  |  |  | zhangsan |  |  | 
 |  |  |  | lisi |  |  | 
 |  |  |  | wangwu |  |  | 
主界面 |  |  | 向前翻页 |  | 向后翻页 | 删除 | 返回
二次确认弹窗

## Slide 8
添加用户
添加用户 （有报警覆盖） |  |  |  |  |  | 电量显示
账号 |  |  |  |  |  | 
密码 |  |  |  |  |  | 
密码确认 |  |  |  |  |  | 
主界面 |  |  |  |  | 确认 | 返回
二次确认弹窗

## Slide 9
修改密码
修改密码 （有报警覆盖） |  |  |  |  |  | 电量显示
账号 |  |  |  |  |  | 
新密码 |  |  |  |  |  | 
新密码确认 |  |  |  |  |  | 
主界面 |  |  |  |  | 确认 | 返回
二次确认弹窗

## Slide 10
报警记录
报警记录 （有报警覆盖） |  |  |  |  |  |  |  |  | 电量显示
序号 |  | 报警种类 |  | 报警原因 |  | 报警时间 |  |  | 
1 |  | 高优先级 |  | 数值超限 |  |  |  |  | 
2 |  | 低优先级 |  | 电池电量低 |  |  |  |  | 
主界面 |  |  |  |  | 向前翻页 |  | 向后翻页 |  | 返回

## Slide 11
病人信息设置
病人信息设置 （有报警覆盖） |  |  |  |  |  |  | 电量显示
姓名（输入） |  |  |  | 住院号（输入） |  |  | 
性别（选择 男/女） |  |  |  | 年龄（输入） |  |  | 
身高（输入） |  |  |  | 体重（输入） |  |  | 
证件号（输入） |  |  |  |  |  |  | 
主界面 |  |  |  |  |  | 确认 | 返回

## Slide 12
亮度调节
亮度设置 （有报警覆盖） |  |  |  |  |  | 电量显示
滚动条调节（10~100） |  |  |  |  |  | 
主界面 |  |  |  |  | 确认 | 返回

## Slide 14
时间调节
时间设置 （有报警覆盖） |  |  |  |  |  | 电量显示
年 月 日 时 分 秒 |  |  |  |  |  | 
主界面 |  |  |  |  | 确认 | 返回

## Slide 16
音量调节
音量设置 （有报警覆盖） |  |  |  |  |  | 电量显示
滚动条调节（10~100）10档调节 |  |  |  |  |  | 
主界面 |  |  |  |  | 确认 | 返回

## Slide 17
静音时长
静音时长 （有报警覆盖） |  |  |  |  |  | 电量显示
滚动条调节（1~10）min |  |  |  |  |  | 
主界面 |  |  |  |  | 确认 | 返回
如果在静音期间检测到新的异常情况，报警系统会立即恢复报警功能

## Slide 18
网络设置
网络 （有报警覆盖） |  |  |  |  |  | 电量显示
自动获取/设置固定IP（切换） |  |  |  |  |  | 
IPV4地址（选择设置固定IP时可设置） |  |  |  |  |  | 
网络掩码（选择设置固定IP时可设置） |  |  |  |  |  | 
IPV4网关（选择设置固定IP时可设置） |  |  |  |  |  | 
主界面 |  |  |  |  | 确认 | 返回

## Slide 19
版本号信息
版本号 （有报警覆盖） |  |  |  |  |  | 电量显示
软件名称 |  |  |  |  |  | 
设备序列号 |  |  |  |  |  | 
发布版本号 |  |  |  |  |  | 
完整版本号 |  |  |  |  |  | 
主界面 |  |  |  |  |  | 返回

## Slide 20
主界面
报警声光表达
报警级别 | 听觉信号 | 视觉信号 | 
高优先级 | 10个脉冲群@500hz，每3秒重复一次 | 红灯闪，闪烁周期为 500ms | 显示报警原因，红底白字
中优先级 | 3个脉冲群@500hz，每3秒重复一次 | 黄灯闪，，闪烁周期为 500ms | 显示报警原因，黄底白字
低优先级 | 2个脉冲群@500hz，每18秒重复一次 | 黄灯常亮 | 显示报警原因，黄底白字

## Slide 21
报警类型
报警类型 | 报警原因
低优先级 | 电池电量<40%
高优先级 | 电池电量<20%
高优先级 | 电池电量空
高优先级 | BFI数值超限
主界面